МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждаю

Руководитель департамента Госсанэпиднадзора

Минздрава России.

_подпись_А.А.Монисов

"_16_"___06____1998г.

№ МУ-119-113

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

По применению для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения средства «Эригид форте» (Erihyd forte) фирмы «Орион Корпорейшн Нойро» (Финляндия)

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом

дезинфектологии Минздрава России.

Москва, 1998г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения средства "Эригид Форте" фирмы "Орион Корпорейшн Нойро", Финляндия.

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава РФ.

Авторы: Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Абрамова И.М., Панкратова Г.П.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство "Эригид Форте" представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, готовую к применению. В качестве действующего вещества содержит глутаровый альдегид - 2,5 %. Срок годности средства-1 год.

Средство выпускается в пластмассовых канистрах емкостью 5 л.

1.2. Средство "Эригид Форте" оказывает антимикробное действие на бактерии

(включая микобактерии туберкулеза, вирусы (в том числе возбудителей парентеральных гепатитов и ВИЧ), грибы рода Кандида, дерматофиты, споры бацилл.
Средство фиксирует органические загрязнения, что требует их удаление с изделий
медицинского назначения до дезинфекции.

1.3. "Эригид Форте" по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при
введении в желудок и при ингаляционном воздействии по степени летучести; при
парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 3 классу умеренно
токсичных веществ, при однократном воздействий на кожу оказывает слабое местно-
раздражающее действие и вызывает раздражение слизистых оболочек глаз; обладает
слабым сенсибилизирующим действием.

1.4. Средство "Эригид Форте" предназначено для дезинфекции изделий
медицинского назначения (в т.ч. стоматологические и хирургические инструменты,
жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) при инфекциях бактериальной
(включая туберкулез), вирусной (включая парентеральные гепатиты и ВИЧ-
инфекцию) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии, а также для
стерилизации указанных изделий медицинского назначения.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА "ЭРИГИД ФОРТЕ"

2.1. Средство применяют для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского
назначения из различных материалов: резин, пластмасс, металлов, стекла (включая
стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы, медицинские
инструменты к гибким эндоскопам).

2.2. Перед дезинфекцией с изделий удаляют видимые загрязнения: с наружной
поверхности с помощью тканевых салфеток, а внутренние каналы промывают в
емкости с водой с помощью ерша или шприца с соблюдением противоэпидемических
мер. Разъемные изделия перед этим разбирают.

Промывные воды, использованные салфетки и емкости после промывания в них изделий подвергают дезинфекции одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при вирусных инфекциях (в туберкулезных стационарах - по режимам, рекомендованным при туберкулезе, согласно действующим Инструктивно-методическим документам).

2.3. Перед стерилизацией изделий проводят их предстерилизационную очистку
согласно ГОСТу 42-21-85 и действующим инструктивно-методическим документам,
регламентирующим условия проведения очистки изделий средствами, разрешенными
в установленном порядке.

2.4. Дезинфекцию и стерилизацию изделий медицинского назначения проводят в
емкостях, закрывающихся крышками, способом погружения в дезинфицирующий
раствор, обеспечивая заполнение каналов и полостей изделий. Сложные изделия
помещают в раствор в разобранном виде. Толщина слоя раствора над изделиями
должна быть не менее 1 см.

Температура раствора должна быть 20-22°С.

При дезинфекции и стерилизации эндоскопов и медицинских инструментов к гибким

эндоскопам используют технологию обработки, изложенную соответственно в

"Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации

эндоскопов" (утверждены МЗ СССР 17.07.90 г., № 15-6/33) и в "Методических

рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации

медицинских инструментов к гибким эндоскопам (утверждены МС СССР 09.02.88 г.,

№ 28-6/3).

Дезинфекцию гибких эндоскопов можно проводить механизированным способом на

установке КРОНТ-УДЭ-1 по режиму, указанному в таблице.

2.5. После дезинфекции изделия медицинского назначения из металлов и стекла
промывают проточной водопроводной водой в течение 3-х минут, из резин и
пластмасс - не менее 10 минут.

2.6. При проведении стерилизации все манипуляции проводят в асептических
условиях.

После окончания стерилизацией ной выдержки отмыв изделий осуществляют последовательно в 2-х водах по 15 мин. при полном погружении изделий в воду (соотношение объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее, чем 3:1).

2.7. Раствор средства может быть использован многократно в течение 30 суток, если
его вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида средства
(изменение цвета или помутнение раствора, появление налета на стенках емкостей,
образование хлопьев или осадка и др.) раствор необходимо заменить.

Во избежание разбавления средства при многократном его использовании следует погружать в раствор только сухие изделия.

2.8. Дезинфекцию и стерилизацию изделий медицинского назначения средством
"Эригид Форте" проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице.

Таблица

Режимы дезинфекции и стерилизации изделий средством "Эригид Форте"

| Вид обработки | Время выдержки в растворе |
| --- | --- |

Дезинфекция при

инфекциях вирусной (включая парентеральные гепатиты и ВИЧ-инфекцию) и бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии

кандидозах

туберкулезе, дератофитиях

Стерилизация

10 мин.

20 мин.

30 мин.

6 час. *

* Для изделий из резин на основе натурального каучука время стерилизационной выдержки составляет 7 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Все работы со средством проводить в помещении с приточно-вытяжной
вентиляцией или в хороню проветриваемом помещении.

3.2. Следует избегать попадания средства в глаза и на кожу. Все работы проводить с
зашитой кожи рук резиновыми перчатками.

3.3. Все емкости для обработки изделий медицинского назначения должны иметь
крышки и плотно закрываться.

3.4. Не допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к
химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

3.5. Средство следует хранить в темном месте, отдельно от лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При аварийных ситуациях (розлив средства на большой площади и последующее ее испарение с поверхности), а также в случае несоблюдения мер предосторожности
возможно острое отравление средством, что выражается в раздражении слизистых
оболочек глаз (резь, слезотечение, жжение, насморк, кашель), головокружении,
затрудненном дыхании, тошноте. Может наблюдаться обострение аллергических
заболеваний.

Пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух. Показан прием теплого молока. При необходимости следует обратиться к врачу.

4.2. В случае попадания средства на кожу через некоторое время могут появиться покраснение, отечность, желтые пятна, поэтому следует немедленно обильно промыть пораженное место водой.

4.3. В случае попадания средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов
воды, принять 15-20 таблеток активированного угля или выпить сырое яйцо.

4.4. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей воды и течение 15-20 мин., затем закапать 1-2 капли 30 % раствора сульфацила натрия.
Обратиться к врачу.