МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

госсанэпиднадзора

Минздрава России

_________________С.И.Иванов

"_20_"___06______2002

№___11-3/212-112_

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства “ГРОТАНАТ БОРЕРБАД”

фирмы “Шюльке и Майр ГмбХ” (Германия)

для дезинфекции и предстерилизационной очистки

вращающихся стоматологических интсрументов

СОГЛАСОВАНО

Председатель Подкомиссии по дезинфекционным средствам Федеральной комиссии по МИБП, дезинфеционным и ПК средствам Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России,

академик РАМН

_______________М.Г.Шандала

" 18_"___04_____2002 г.

Москва, 2002 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «ГРОТАНАТ БОРЕРБАД»

фирмы "Шюльке и Майр ГмбХ" (Германия)

для дезинфекции и предстерилизационной очистки

вращающихся стоматологических инструментов

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Шандала М.Г., Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Дьяков В.В., Панкратова Г.Н., Новикова Э.А.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «ГРОТАНАТ БОРЕРБАД» производства фирмы "Шюльке и Майр ГмбХ" (Германия) представляет собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость со специфическим спиртовым запахом. Средство содержит 1,6% гидроксида калия, 10% 2-пропанола и 0,1% 2-этилгексанола в качестве действующих веществ; рН-13,7.

Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы вместимостью 2 л.

Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке фирмы-производителя при температуре от -5°С до +40°С составляет 3 года, после вскрытия упаковки - 3 месяца.

1.2. Средство обладает вирулицидной, бактерицидной (в том числе туберкулоцидной) и фунгицидной активностью, а также моющими свойствами.

1.3. Средство по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76
относится к 4 классу мало опасных веществ при введении в желудок, нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии летучих компонентов; не оказывает местно-раздражающего действия на кожу и вызывает умеренное раздражение слизистых оболочек глаз.

1.4. Средство предназначено для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным и механизированным (в ультразвуковой установке УВ-1 «Ультраэст») способами вращающихся стоматологических инструментов при инфекциях вирусной (включая гепатит Б и ВИЧ-инфекцию), бактериальной (включая туберкулез) этиологии и кандидозах в ЛПУ.

__________________________________________________________________________

С момента утверждения данных Методических указаний считать утратившими силу «Методические указания по применению для дезинфекции и предстерилизационной очистки вращающихся стоматологических инструментов средства ГРОТАНАТ БОРЕРБАД фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ» (Германия)», № 01-19/103-12 от 31.07.1996г.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Средство «ГРОТАНАТ БОРЕРБАД» применяют без разведения для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, вращающихся стоматологических инструментов (боры зубные твердосплавные, головки стоматологические алмазные, дрильборы зубные, каналонаполнители, фрезы и т.п.) ручным и механизированным (в ультразвуковой установке УВ-1 «Ультраэст») способами.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется применять средство для обработки

инструментов из материалов, чувствительных к спиртам и щелочам (алюминий и др.), а также инструментов, склеенных синтетической смолой.

2.2. Дезинфекцию инструментов, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, проводят: ручным способом – в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, механизированным способом - в ультразвуковой установке УВ-1 «Ультраэст».

2.3. Инструменты погружают в средство сразу же после их применения, не допуская высыхания на них загрязнений. Толщина слоя средства над инструментами должна быть не менее 1 см.

2.4. Подлежащие дезинфекции инструменты подвергают воздействию средства в течение 30 мин - при ручном способе обработки или в течение 15 мин - при механизированном способе обработки (в ультразвуковой установке УВ-1 «Ультраэст»). После окончания дезинфекционной выдержки инструменты извлекают из средства и промывают проточной питьевой водой в течение 0,5 мин.

2.5. При совмещении дезинфекции с предстерилизационной очисткой, выполняют обработку согласно указанному в табл. 1.

Таблица 1.

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, вращающихся стоматологических инструментов

средством «ГРОТАНАТ БОРЕРБАД»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |

|  | Температура, °С | Время выдержки/ обработки, мин. |
| --- | --- | --- |

без

| ультразвука | с ультразвуком |
| --- | --- |
| Замачивание*/ультразвуковая обработка инструментов при полном погружении их в средство | Не менее 18 | 30,0 | 15 |
| Мойка каждого инструмента в той же порции средства, в которой проводили замачивание, с помощью щеточки | То же | 0,5 | - |
| Ополаскивание проточной питьевой водой | Не нормируется | 0,5 | 0,5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой | То же | 0,5 | 0,5 |

Примечание: * на этапе замачивания/ультразвуковой обработки обеспечивается дезинфекция инструментов при инфекциях вирусной (включая гепатит Б и ВИЧ-инфекцию), бактериальной (включая туберкулез) этиологии и кандидозах.

2.6. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови и фенолфталеиновой пробы - на наличие остаточных количеств щелочных компонентов средства.

Постановку амидопириновой и фенолфталеиновой проб осуществляют согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82г.), азопирамовой пробы - согласно изложенному в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88г.).

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Работы со средствами следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

3.2. Следует избегать попадания средства на кожу и в глаза.

3.3. Емкости для обработки инструментов должны быть закрыты.

3.4. Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

4.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При попадании средства на кожу следует смыть его водой.

4.2. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут; при появлении гиперемии - закапать в глаза 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

4.3. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов подкисленной воды (на 1 стакан воды выжать 0,5 лимона или добавить 1 столовую ложку 9% уксуса). При необходимости обратиться к врачу.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

5.1. Контролируемые показатели.

Согласно спецификации контролируются показатели качества, указанные в

табл. 2.

Таблица 2.

Показатели качества и нормы

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Запах | Спиртовый |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 0,998-1,003 |
| Показатель преломления при 20°С | 1,349-1,353 |
| Массовая доля 2-пропанола, % | 9,5-10,5 |
| Массовая доля 2-этилгексанола, % | 0,143-0,157 |

5.2. Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид определяют визуально, запах органолептически. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

5.3. Определение плотности.

Плотность при +20°С измеряют гравиметрически по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

5.4. Определение плотности.

Показатель преломления при +20°С измеряют по ГОСТ 18995.2-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения показателя преломления».

5.5. Измерение массовой доли 2-пропанола и 2-этилгексанола.

Измерение массовой доли 2-пропанола и 2-этилгексанола основано на методе газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, хроматографированием пробы в режиме программирования температуры и количественной оценкой методом внутреннего стандарта.

5.5.1. Измерение массовой доли 2-пропанола.

5.5.1.1. Средства измерения, оборудование.

- Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, интегратором или системой сбора и обработки хроматографических данных;

- Хроматографическая колонка длиной 2 м, внутренним диаметром 2 мм, заполненная сорбентом Порапак QS (0,15-0,18 мм);

- Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

- Колбы мерные вместимостью 10 мл;

- Пипетки вместимостью 2 мл.

5.5.1.2. Реактивы:

- 2-пропанол ч.д.а. - аналитический стандарт;

- 1-Бутанол х.ч. - внутренний стандарт;

- азот-газ-носитель;

- водород газообразный;

- воздух, сжатый в баллоне или от компрессора.

5.5.3.3. Приготовление градуированного раствора.

В колбе вместимостью 10 мл к 2 мл дистиллированной воды добавляют 0,25-0,30 г 1-буганола и 0,32-0,38 г 2-пропанола, взвешенных с аналитической точностью, доводят водой объем до 10 мл и после перемешивания 1 мкл градуировочного раствора вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удержания и площади хроматографических пиков 2-пропанола и 2-бутанола (внутреннего стандарта), вычисляют относительный градуировочный коэффициент для определяемого спирта.

5.5.1.4. Условия хроматографирования:

- температура испарителя 210°С; детектора 230°С; колонки - программа: 130°С ; 3°С/мин. •> 205°С

- объем хроматографируемой дозы 1 мкл;

- объемная скорость азота 20 мл/мин; водорода и воздуха – в соответствии с инструкцией по эксплуатации хроматографа.

Коэффициент аттеньюирования подбирают таким, чтобы высота хроматографических пиков составляла 80 - 90 % полной шкалы.

5.5.1.5. Выполнение измерений.

В мерную колбу вместимостью 10 мл добавляют к 2 мл воды 0,25-0,30 г

1-бутанола и 2,80-3,20 г средства, взвешенных с аналитической точностью; добавляют водой объем раствора до 10 мл и после перемешивания 1 мкл приготовленного раствора вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков 2-пропанола и 1-бутанола (внутреннего стандарта), вычисляют массовую долю 2-пропанола в средстве.

5.5.1.6. Обработка результатов измерений.

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент К по формуле:

М / МВН.СТ.

К = ——————  ,		(1)

S / SВН.СТ.

где S - площадь хроматографического пика определяемого спирта в рабочем градуировочном растворе;

SВН.СТ. - площадь хроматографического пика внутреннего стандарта в рабочем градуировочном растворе;

М- масса пределяемого спирта в градуировочном растворе, г;

МВН.СТ. - масса внутреннего стандарта в градуировочном растворе, г.

Массовую долю (X, %) определяемого спирта в средстве вычисляют по
формуле:

К • S • МВН.СТ. • 100

X = ——————————  , 	(2)

SВН.СТ. • m

где S - площадь хроматографического пика определяемого спирта в испытуемом растворе;

SВН.СТ. - площадь хроматографического пика внутреннего стандарта в испытуемом растворе;

МВН.СТ.  - масса внутреннего стандарта, внесенного в испытуемую пробу, г;

m - масса испытуемого средства, г;

К - относительный градуировочный коэффициент.

Рабочий градуировочный раствор и раствор испытуемой пробы вводят по  3   раза  каждый.  Площадь  под  соответствующим пиком определяют интегрированием,   а для расчета используют среднее арифметическое значение.

5.5.2. Измерение массовой доли 2-этилгексанола.

5.5.2.1. Средства измерения, оборудование.

- Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, интегратором или системой сбора и обработки хроматорафических данных;

- Хроматографическая колонка длиной 90 см, внутренним диаметром 2 мм, заполненная сорбентом Карбосфер с 0,1% АТ-1000;

- Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

- Мембранный фильтр Сарториус 100-N-25, размер пор 0,45 мкм;

- Колбы мерные вместимостью 100 мл;

- Пипетки вместимостью 5 и 10 мл.

5.5.2.2. Реактивы.

- 2-этилгексанол ч.д.а- аналитический стандарт;

- Метиловый эфир каприловой кислоты - внутренний стандарт;
- Этилацетат х.ч.;

- 1М раствор гидроксида калия;

- Кизельгель;

- Азот-газ-носитель;

- Водород газообразный;

- Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора;

5.5.2.3. Приготовление градуированного раствора.

В колбу вместимостью 100 мл помещают 0,09-0,11 г метилового эфира каприловой кислоты и 0,06-0,08 г 2-этилгексанола, взвешенных с аналитической точностью, растворяют в этилацетате и доводят объем до метки. 7 мл приготовленного раствора и 3 мл 1М раствора гидроксида калия дозируют с помощью пипетки в ампулу вместимостью 20 мл, в которую предварительно помещено 3 г кизельгеля. Ампулу со смесью встряхивают в течение 5 мин., затем 0,5 мкл смеси фильтруют через мембранный фильтр и вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков 2-этилгексанола и метилового эфира каприловой кислоты (внутреннего стандарта), вычисляют относительный градуировочный коэффициент для 2-этилгексанола.

5.5.2.4. Условия хроматографирования:

- температура испарителя 230°С; детектора 250°С; колонки - программа: 130°С ; 8°С/мин. > 225°С (4,2 мин.);

- объем хроматографируемой дозы 0,5 мкл;

- объемная скорость азота 25 мл/мин; водорода и воздуха – в соответствии с инструкцией по эксплуатации хроматографа.

5.5.2.5. Выполнение измерений.

В колбе вместимостью 100 мл растворяют в этилацетате 0,09-0,11  г метилового эфира каприловой кислоты, взвешенных с аналитической точностью, и доводят объем до метки. В ампулу вместимостью 20 мл, в которую предварительно помещено 3 г кизельгеля, дозируют с помощью пипетки 2,8-3,2 г средства, взвешенного с аналитической точностью, и добавляют 7 мл приготовленного раствора метилового эфира каприловой кислоты. Ампулу со смесью встряхивают в течение 5 мин., затем 0,5 мкл смеси фильтруют через мембранный фильтр и вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков 2-этилгексанола и метилового эфира каприловой кислоты (внутреннего стандарта).

5.4.2.6. Обработка результатов измерений.

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент К для

2-этилгексанола по формуле (1).

Массовую долю 2-этилгексанола (X, %) вычисляют по формуле (2).

Рабочий градуировочный раствор и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета используют среднее арифметическое значение.

"СОГЛАСОВАНО"

по поручению фирмы

"Шульке и Майр ГмбХ ", Германия

Представитель фирмы в странах СНГ				Аксенов В.А.