УТВЕРЖДАЮ

НАЧАЛЬНИК НИИЦ (МБЗ) ГНИИИВМ МО РФ

генерал-майор медицинской службы

Н. ПЛУЖНИКОВ

«22» марта 2002 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам оценки специфической биологической

активности дезинфицирующего средства "Лизафин-специаль"

ЗАО "Петроспирт" (Санкт-Петербург, Россия)

Исследования проведены на основании договора № 33/1-2002 от 20 февраля 2002 г. о проведении НИР на тему "Оценка эффективности дезинфицирующего средства "Лизафин специаль", (шифр "Петро-1").

Основной объем экспериментальных лабораторных исследований  выполнен  на  базе 33 отдела (разработки и оценки средств обеззараживания) НИИЦ (МБЗ) ГНИИИВМ МО РФ. Практическая апробация проведена в условиях микробиологической лаборатории указанного отдела, предназначенной  для работы  с микроорганизмами  III-IV групп патогенности, в процессе ее  повседневной деятельности.

Дезинфицирующий  препарат   "Лизафин-специаль" был испытан в качестве средства для  дезинфекции различных  поверхностей помещений, лабораторной посуды, санитарно- технического оборудования а также совмещенной дезинфекции и предстерили-зационной очистки изделий медицинского назначения (ИМН).

Оценка специфической биологической активности препарата в лабораторных условиях проводились  путем   обеззараживания по рекомендованным режимам тест-объектов, искусственно зараженных модельными штаммами   микроорганизмов с плотностями заражения порядка п-105-п-106 КОЕ/см2. Таким образом моделировались максимально возможные уровни естественной контаминации изделий медицинского назначения и поверхностей в ЛПУ.

В качестве тест-микроорганизмов использовали стандартные штаммы, рекомендованные для оценки дезинфектантов в системе Минздрава и МО РФ - S.aureus (906), Е. coli (1257), рекомендованные ВОЗ референс-штаммы международной системы стандартов - S.aureus (ATCC 25923), P.atruginosa (ATCC 27853), госпитальные штаммы P.aeruginosa и S.aureus с повышенной устойчивостью к хлорамину, а так же Candida albicans.

К взвеси микробов добавляли 20-40% инактивированной нормальной лошадиной сыворотки в качестве белковой нагрузки.

При оценке  обеззараживающего  действия препарата "Лизафин-специаль" на различные поверхности при их искусственном заражении   в   качестве  тест-объектов   использовали  стекло, кафель, металл окрашенный, линолеум, керамическую  плитку  и т.п. материалы, наиболее часто встречающиеся  в  медицинских учреждениях.

При оценке препарата в качестве средства дезинфекции (раздельной и совмещенной с предстерилизационной очисткой) ИМН в лабораторных условиях использовали лабораторное стекло, резиновые и силиконовые шланги, пластиковые  наконечники для пипеток, а также режущий и другой инструментарий, в том числе с замковыми частями.

После подсыхания микробной взвеси тест-объекты, моделирующие различные поверхности, протирали ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе или орошали из распылителей АО-2 и "Росинка". Расход рабочего раствора составлял до 300 мл/м2 в зависимости от вида поверхности и способа   обработки. Образцы лабораторной посуды погружали в дезраствор полностью. По окончании экспозиции тест-объекты промывали  стерильной водопроводной водой. Для контроля эффективности  дезинфекции использовали методы посевов-отпечатков на агаровые пластинки и смывов. Результаты дезинфекции учитывали после инкубирования посевов в термостате   в  течение - 24-48 ч. Каждый  опыт сопровождался контролями плотности  заражения и  контролем отсутствия бактериостатического действия.

Тест-объекты при оценке качества ИМН, совмещенной с предстерилизационной очисткой заражали микробной взвесью с добавлением донорской крови. После подсушивания проводили их дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной  очисткой по утвержденным режимам. Эффективность обеззараживания определяли  методом смывов с последующим высевом смывной жидкости на чашки Петри с простым питательным агаром. После термостатирования при 37оС учитывали результаты  по  абсолютному количеству обеззараженных проб и в процентах. Оценку полноты очистки от биологических загрязнений проводили с помощью азопирамовой пробы в остатках смывной жидкости.

Анализ результатов подтверждает высокую надежность режимов обработки, рекомендованных для поверхностей (0,1% раствор, экспозиция 60 мин.), лабораторной   посуды (0,5% раствор, экспозиция 30 мин. - для кандидозов и 60 мин - для  вегетативных форм бактерий), изделий медицинского назначения при дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой (1,0% раствор, экспозиция 60 мин.) при которых обеспечивалась 100% эффективность обеззараживания в отношении  вегетативных форм бактерий и грибов, включая   госпитальные штаммы с повышенной устойчивостью к хлорамину.

При  практической  апробации препарата был использован в качестве средства для повседневной дезинфекции в микробиологической  лаборатории. Обработке подвергали полы, стены, лабораторную мебель, санитарно-техническое  оборудование    различных функциональных помещений микробиологической  лаборатории, контаминированные естественным образом в процессе повседневной  деятельности. Оценку эффективности обработки проводили по количеству полностью обеззараженных проб в абсолютных числах и в процентах.

Концентрация рабочего раствора препарата составляла 0,5%, экспозиция - 60 мин., что соответствует режиму, рекомендованному для обеззараживания различных объектов в лабораториях. Анализ данных показывает, что препарат "Лизафин-специаль" является эффективным средством для проведения уборок с применением дезинфектантов в функциональных помещениях микробиологических лабораторий.

Таким образом, анализ представленной производителем научно-технической и нормативной  документации, а также данных, полученных в ходе лабораторных  исследований и апробации в практических условиях, позволяет сделать  следующие  выводы:

1. ЗАО "Петроспирт" имеет действительную лицензию на производство дезинфицирующего средства "Лизафин-специаль", которое зарегистрировано Минздравом и разрешено к применению на территории РФ, имеет надлежащим образом оформленные, зарегистрированные и утвержденные технические  условия,
сертификат соответствия и "Методические рекомендации ..." по применению;

2. "Лизафин -специаль" в рекомендуемых режимах обеспечивает высокую эффективность  обеззараживания поверхностей из различных материалов и ИМН, контаминированных вегетативными формами бактерий и грибов, включая госпитальные штаммы, выделенные от больных и из внешней среды ЛПУ, в том
числе штаммы с повышенной устойчивостью к хлорамину;

3. При проведении лабораторных исследований и практических испытаний препарата "Лизафин-специаль" жалоб на ухудшение общего самочувствия, раздражающее и сенсибилизирующее действие на слизистые оболочки и кожные покровы со стороны задействованного медицинского и обслуживающего персонала не выявлено;

4. Рабочие растворы препарата "Лизафин-специаль" не обладают амортизирующим (повреждающим) действием на обрабатываемые объекты и материалы, не вызывают коррозии   металлов, стекла, повреждений лакокрасочного покрытия, растрескивания и помутнения полимерных материалов и резины;

5. Наличие моющих свойств позволяет в процессе обеззараживания дополнительно очищать различные поверхности, оборудование, лабораторную посуду  от  органических загрязнений, а также  совмещать процесс дезинфекции ИМН с их предстерилизационной очисткой.

Начальник отдела

полковник медицинской службы

кандидат медицинских наук

старший научный сотрудник

А. Иванов

Старший научный сотрудник

кандидат медицинских наук

старший научный сотрудник

В. Авраменко