МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

Госсанэпиднадзора

Минздрава России

_________________ А.А.Монисов

"_04_"___июля______ 1998 г.

№ МУ-99-113

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению для дезинфекции и стерилизации

изделий медицинского назначения средства

«СТЕРАНИОС 20% концентрированный»

фирмы «АНИОС» ,Франция

СОГЛАСОВАНО

Председатель Подкомиссии по дезинфекционным средствам Федеральной комиссии по МИБП, дезинфекционным и ПК средствам

Минздрава России,

академик РАМН

__________________ М.Г.Шандала

" _23_"___июня____ 1998 г.

Москва, 1998 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения средства «СТЕРАНИОС 20% концентрированный» фирмы «АНИОС» (Франция)

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Федорова Л.С., Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Заева Г.Н., Панкратова Г.П.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических       учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «СТЕРАНИОС 20% концентрированный» представляет собой жидкий концентрат зеленого цвета со специфическим запахом. В состав средства входит глутаровый альдегид (20%) в качестве действующего вещества (ДВ), а также стабилизатор и другие вспомогательные компоненты. Выпускается в пластмассовых емкостях по 250 и 500 мл.

Срок годности средства в нераспечатанной упаковке изготовителя при условии хранения в темном прохладном месте составляет 3 года, рабочих растворов – 25 дней.

1.2. Средство оказывает антимикробное действие на бактерии (включая, микобактерии туберкулеза и споровые формы бактерий), вирусы (включая вирусы парентеральных гепатитов и ВИЧ), патогенные грибы. Фиксирует органические загрязнения.

1.3. Концентрат средства по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относиться к 3 классу умеренно-опасных веществ при введении в желудок и при ингаляционном воздействии летучих компонентов, к 4 классу малоопасных веществ – при нанесении на кожу; средство умеренно токсично   при парентеральном введении. Оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз. Рабочие растворы вызывают умеренное раздражение слизистых оболочек глаз и слабое раздражение кожи при повторных воздействиях.

1.4. Средство предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения из резин, пластмасс, металлов, стекла (в том числе эндоскопов и инструментов к ним) с целью профилактики инфекций бактериальной (включая  туберкулез), вирусной (включая парентеральные вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии, а также для стерилизации указанных изделий в лечебно-профилактических учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала путем добавления к питьевой воде определенного количества концентрата (табл. 1).

Таблица 1.

Ингредиенты для приготовления рабочих растворов средства

Концентрация рабочего раствора (по ДВ), %

Количество ингредиентов (мл) для приготовления

| 1 л рабочего раствора средства |
| --- |
|  | Концентрат средства | Вода * |
| 1,0 | 50 | 950 |
| 2,0 | 100 | 900 |

* Внимание!

В связи с плохим качеством воды в различных регионах, для разведения СТЕРАНИОСА рекомендуется использовать смягченную или дистиллированную воду.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Растворы средства применяют для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов (резины, пластмассы, металлы, стекло), в том числе гибких и жестких эндоскопов, медицинских инструментов к гибким эндоскопам, предварительно очищенных от загрязнений.

3.2. Перед дезинфекцией с наружной поверхности удаляют видимые загрязнения с помощью тканевых салфеток; изделия промывают в емкости водой  (каналы – с помощью шприца). Разъемные изделия предварительно разбирают. При выполнении этих манипуляций соблюдают противоэпидемические мероприятия: работу проводят с применением резиновых перчаток и фартука; использованные салфетки, промывные воды и емкости для промывания дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при вирусных парентеральных гепатитах (при туберкулезе – по режимам, рекомендованным при этой инфекции) согласно действующим инструктивно-методическим документам.

3.3. Перед стерилизацией изделий проводят их предстерилизационную очистку согласно ОСТу 42-21-2-85 и действующим инструктивно-методическим документам, регламентирующим условия проведения очистки изделий средствами, разрешенными в установленном порядке.

3.4. Дезинфекцию и стерилизацию изделий проводят в пластмассовых (в том числе в специальных ваннах фирмы «АНИОС»), эмалированных (без повреждения эмали) или стеклянных емкостях, закрывающихся крышками, при полном погружении изделий в раствор, обеспечивая заполнение им всех каналов и полостей.

Разъемные изделия помещают в средство в разобранном виде. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

При дезинфекции и стерилизации эндоскопов и медицинских инструментов к гибким эндоскопам используют технологию обработки, изложенную соответственно в «Методических рекомендациях по очистке дезинфекции и стерилизации эндоскопов»   (№ 15-6/33 от 17.07.90.) и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» (№ 28-6/3 от 09.02.88.).

3.5. Рабочие растворы средства (1% - для дезинфекции предварительно отмытых от загрязненных изделий, 2% - для стерилизации изделий) могут быть использованы многократно в течение 25 суток (при условии хранения используемых растворов в прохладном месте в плотно закрытых емкостях во избежание снижения концентрации растворов), если их вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета или помутнение раствора, появление налета на стенках емкостей, образование хлопьев или осадка и др.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

Во избежание разбавления раствора при многократном его использовании следует погружать в раствор только изделия, с которых удалены остатки влаги.

3.6. Дезинфекцию при различных инфекциях, а также стерилизацию изделий медицинского назначения проводят по режимам, указанным в табл. 2.

3.7. После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства в течение 10 минут проточной водой, пропуская воду через каналы изделий.

3.8. При проведении стерилизации все манипуляции проводят в асептических условиях.

Емкости для проведения стерилизации предварительно стерилизуют паровым методом.

После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из раствора   и отмывают последовательно в двух водах (изделия из металлов и стекла – по 10 минут, изделия из резин и пластмасс – по 15 минут в каждой емкости) при полном погружении изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1. Через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса при каждом отмыве пропускают воду в течение 3 – 5 минут (не менее 20 мл), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями. При этом используют стерильные емкости для воды, воду и инструменты, а также стерильные перчатки для защиты кожи рук. Емкости и воду, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом.

Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды, помещают в стерильную простыню, удаляют с помощью стерильного шприца или иного приспособления оставшуюся в каналах воду и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной простыней. Срок хранения простерилизованных изделий не более трех суток.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения

растворами средства «СТЕРАНИОС 20% концентрированный»

| Режим обработки |
| --- |
| Вид обработки | Вид обрабатываемых изделий |

Концентрация

рабочего раствора

(по ДВ),%

Время выдержки,

мин.

Температура

рабочего

раствора,

0 С

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая парентеральные вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии

Изделия из стекла (кроме микропипеток), металлов, пластмасс, резин, в том числе гибкие и жесткие эндоскопы, медицинские инструменты к гибким эндоскопам

1

15

| 21±1 |
| --- |
|  | Микропипетки | 1 | 30 | 21±1 |

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

|  | Гибкие и жесткие эндоскопы, изделия из стекла, пластмасс, инструменты простой конфигурации из металлов |
| --- | --- |

2

300

| 21±1 |
| --- |
|  | Медицинские инструменты к гибким эндоскопам, изделия из резин, инструменты из металлов, имеющие замковые части, вращающиеся стоматологические инструменты (боры, дрильборы и др.) |

2

360

21±1

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

4.2. Приготовление рабочих растворов, дезинфекцию и стерилизацию изделий медицинского назначения проводить в хорошо проветриваемых или оборудованных приточно–вытяжной вентиляцией помещениях.

4.3. Избегать разбрызгивания и попадания средства в глаза и на кожу.

4.4. Емкости с растворами средства для обработки изделий медицинского назначения должны быть плотно закрыты крышками.

4.5. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.6. Средство следует хранить в прохладном темном месте, отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При аварийных ситуациях (розлив средства на большой площади и последующее его испарение с поверхности), а также в случае несоблюдения мер предосторожности возможно появление признаков острого раздражения слизистых оболочек глаз (жжение, резь, слезотечение, зуд) и верхних дыхательных путей (першение в горле, насморк, кашель), появление головокружения, затрудненного дыхания, тошноты.

Пострадавшему следует немедленно вывести на свежий воздух. Показан прием теплого молока с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан молока). При необходимости следует обратиться к врачу.

5.2. При случайном попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды, промыть желудок, принять 10 – 20 таблеток активированного угля или выпить сырые яйца, или молоко.

5.3. При случайном попадании средства на кожу необходимо смыть его большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.

5.4. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их под проточной водой в течение 10 – 15 минут, затем закапать 1 – 2 капли 30% раствора сульфацила натрия и сразу обратиться к врачу.