’’УТВЕРЖДАЮ’’

Руководитель Департамента государственного контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и медицинской техники МЗ РФ

Р. У. Хабриев

«18»     июня        1999 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора компонентов для приготовления стабилизированного реагента Азопирам-С

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор компонентов для приготовления стабилизированного реагента Азопирам-С предназначен для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. Набор используется для выявления скрытых следов крови, которые могли остаться на подготовленных к стерилизации медицинских изделиях в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Набор состоит из: реагента 1 (пакет); реагента 2 (оранжевая пробирка);
реагента 3 (белая пробирка).

Набор рассчитан на 2000 постановок реакций при расходе рабочего раствора 0,1 мл (2 капли) на реакцию. Рабочий раствор Азопирам-С выявляет наличие гемоглобина, пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков), окислителей (хлорамина, хлорной извести, стирального порошка с отбеливателем, хромовой смеси для обработки посуды), а также, ржавчины (окислов и солей железа) и кислот.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Приготовление рабочего раствора производится на лабораторном столе в хорошо вентилируемом помещении.

При попадании на кожу и слизистые реагента Азопирам-С или веществ, входящих в его состав, а также перекиси водорода или пергидроля их следует удалить чистой ватой или марлей и обильно промыть место контакта большим количеством холодной воды.

Раствор Азопирам-С горюч, т.к. в его состав входят спирт. Поэтому нельзя допускать контакт Азопирам-С с открытым огнём и раскалёнными поверхностями нагревательных приборов.

4. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПРОБЫ

Исследуемые медицинские изделия должны иметь комнатную температуру
(+18 -25o С). Нельзя подвергать проверке горячие изделия.

5. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА
Приготовление исходного раствора

Реагент 1 и реагент 2 смешивают в сухой посуде и заливают 95 % этиловым спиртом до объема 90 мл. Смесь тщательно перемешивают стеклянной палочкой до полного растворения всех ингредиентов.

Реагент 3 растворяют в 10 мл дистиллированной воды. Водный раствор медленно вливают в спиртовой при непрерывном перемешивании.

Приготовление рабочего раствора

Непосредственно перед проверкой качества очистки изделий медицинского назначения готовят рабочий раствор, смешивая равные объёмные количества исходного раствора и 3 % свежеприготовленной перекиси водорода.

У рабочего раствора Азопирам-С к концу первого часа появляется слабое зеленоватое окрашивание, которое не влияет на результаты реакции.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Рабочий раствор Азопирам-С должен иметь комнатную температуру. Рабочий раствор нельзя держать на ярком свету.

Рабочим раствором обрабатывают исследуемые изделии : протирают тампонами, смоченными реактивом, или наносит несколько капель реагента на исследуемые изделия с помощью пипетки.

В шприцы набирают 3-4 капли рабочего раствора и несколько раз подвигают поршнем для того, чтобы смочить реагентом внутреннюю поверхность шприца, особенно места соединения стекла с металлом, где чаще всего остаётся кровь, реагент оставляют и шприце на 1 минуту, после чего вытесняют на марлевую салфетку.

При проверке качества очистки игл реагент набирают в чистый не имеющий следов коррозии шприц и, последовательно меняя иглы, пропускают реагент через них, выдавливая 3-4 капли на марлевую салфетку.

Качество очистки катетеров или других полых изделий проверяют путем введения реагента внутрь изделий с помощью чистого шприца или пипетки. Реагент оставляют внутри изделия на 1 минуту, после чего его сливают на марлевую салфетку. Количество реагента, вносимого внутрь изделия, зависит от величины изделия.

7. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

В присутствии следов крови немедленно или не позднее, чем через 2 минуты после контакта реагента с загрязненным участком, появляется окрашивание, вначале фиолетовое, затем быстро, и течение нескольких секунд, переходящее в розово-сиреневое или буроватое. Буроватое окрашивание наблюдается при наличии на исследуемых предметах ржавчины и хлорсодержащих окислителей; в остальных случаях окрашивание розово-сиреневое.

После проверки, независимо от ее результатов, следует удалить остатки Азопирам-С с исследованных изделий, обмыв их водой или спиртом, а затем повторить предстерилизационную очистку этих изделий.

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

Азопирам-С следует хранить в течение всего срока годности (12 месяцев ) при температуре от +10о до + 35оС и сухом, защищенном от света месте в упаковке предприятия-изготовителя отдельно от пищевых продуктов, лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, крепких кислот и щелочей.

Исходный раствор реагента Азопирам-С можно хранить в плотно закрытом стеклянном флаконе в тёмном месте при температуре +2 -8°С и течение 6 месяцев или при комнатной температуре (+18° -25°С) в течение 2 месяцев. Рабочий раствор реагента следует использовать и течение 2 часов после приготовления.