МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента

Госсанэпиднадзора Минздрава России

______________________ А.А.Монисов

« 10 »   августа  1998 г.

№ МУ - 162 - 113

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Лизоформин 3000»

фирмы «Лизоформ Дезинфекшн АГ» (Швейцария),

производимого фирмой «Лизоформ Д-р Ганс Роземанн ГмбХ» (Германия),

для целей дезинфекции и стерилизации

СОГЛАСОВАНО

Председатель Подкомиссии

по дезсредствам Федеральной комиссии

по МИБП, Д и ПКС

Академик РАМН  ________________ М.Г.Шандала

«  23  »  июля  1998 г.

Москва, 1998 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Лизоформин 3000»

фирмы «Лизоформ Дезинфекшн АГ» (Швейцария),

производимого фирмой «Лизоформ Д-р Ганс Роземанн ГмбХ» (Германия),

для целей дезинфекции и стерилизации

№ МУ-162-113 от 10 августа 1998 г.

Разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации

Авторы: Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Киселева Г.А., Цвирова И.М.,

Дьяков В.В., Панкратова Г.П., Лярский П.П.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемологического надзора и других учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Лизоформин 3000» представляет собой прозрачный жидкий концентрат голубого цвета со слабым запахом отдушки. В состав средства в качестве действующих веществ (ДВ) входят 9,5% глутарового альдегида, 7,5% глиоксаля и 9,6% дидецилдиметиламмония хлорида, а также другие компоненты - 6% алкилполиэтиленгликолевого эфира, 1,8% душистого масла, 0,5% стабилизатора и красителя Е133. Средство расфасовано в пластмассовых емкостях по 1 л.

Срок годности средства в нераспечатанной упаковке изготовителя составляет 2,5 г.; срок годности рабочих растворов- 14 дней.

1.2. Средство обладает бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), вирулицидными (в том числе в отношении возбудителей парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции), фунгицидными (в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон) и спороцидными свойствами.

Средство обладает фиксирующими свойствами, что требует перед проведением дезинфекции изделий медицинского назначения предварительного удаления органических загрязнений с них.

1.3. Концентрат средства по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, оказывает выраженное местно-раздражающее действие; вызывает умеренное раздражение кожи
и слизистых оболочек глаз в виде 8% рабочего раствора, имеющего повышенную температуру (40-50°С); обладает сенсибилизирующими свойствами.

1.4. Средство предназначено для дезинфекции (в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой при добавлении средства «Бланизол») изделий медицинского назначения (включая гибкие и жесткие эндоскопы, медицинские инструменты к гибким эндоскопам), изготовленных из различных материалов, поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, уборочного материала при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая парентеральные вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекцию), грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии, а также для стерилизации указанных изделий в лечебно-профилактических учреждениях.

2.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях с крышками путем добавления к воде концентрата средства (табл. 1). При приготовлении 8% раствора, предназначенного для стерилизации изделий медицинского назначения, к воде, нагретой до температуры 50±1°С, добавляют концентрат, имеющий комнатную температуру (не ниже 20°С), и быстро перемешивают.

Таблица 1.

Ингредиенты для приготовления рабочих растворов

| Назначение рабочего раствора | Концентрация рабочего раствора | Количество ингредиента (мл) для приготовления 1 л рабочего раствора |
| --- | --- | --- |
|  | (по препарату -средству «Лизоформин 3000»), % | Вода | Концентрат средства «Лизоформин 3000» | Концентрат средства «Бланизол»* |
| Дезинфекция изделий медицинского назначения поверхностей в помещениях, уборочного материала |

0,10

0,25

0,50

0,75

1,50

| 2,00 | 999,00 997,50 995,00 992,50 985,00 980,00 |
| --- | --- |

1,00

2,50

5,00

7,50

15,0

| 20,00 | — |
| --- | --- |
| Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения |

1,50

| (0,50 - по средству «Бланизол») | 980,00 | 15,00 | 5,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стерилизация изделий медицинского назначения | 8,00 | 920 | 80,00 | — |

* Производства фирмы «Лизоформ Д-р Ханс Роземанн ГмбХ» (Германия) по лицензии фирмы «Лизоформ Дезинфекшн АГ» (Швейцария).

3.  ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1. Растворы средства применяют для дезинфекции:

изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы, медицинские инструменты к гибким эндоскопам) из металлов, стекла, пластмасс, резин на основе силиконового и натурального каучука;

поверхностей в помещениях (пол, стены, мебель и др.);

санитарно-технического оборудования (раковины, унитазы и др.);

• уборочного материала (половые тряпки, ветошь и др.).

3.2. Дезинфекцию рабочими растворами средства осуществляют способом погружения (изделия медицинского назначения, уборочный материал) и протирания (поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование).

При проведении дезинфекции способом погружения емкости плотно закрывают крышками на время дезинфекционной выдержки.

3.3. Режимы дезинфекции рабочими растворами средства при инфекционных заболеваниях различной этиологии представлены в табл.2.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции при инфекциях различной этиологии

Объект обеззараживания

Концентрация

раствора, %

Время

дезинф.

выдержки,

| мин | Вид инфекции |
| --- | --- |

Изделия медицинского

назначения (включая

эндоскопы и инструменты к ним)

2,0

1,5

0,75

15

30

60

Инфекции бактериальной (включая

туберкулез) и вирусной (включая

парентеральные вирусные гепатиты,

ВИЧ-инфекцию) этиологии,

| кандидозы, дерматофитии. |
| --- |
| Уборочный материал | 0,25 | 240 | То же (исключая туберкулез) |

Поверхности в

помещениях, санитарно-

техническое оборудование

0,50

0,25

90

240

Инфекции бактериальной (исключая

туберкулез) и вирусной (включая

парентеральные вирусные гепатиты,

ВИЧ-инфекцию) этиологии,

| кандидозы, дерматофитии. |
| --- |
|  | 0,10 | 300 |

Инфекции бактериальной (исключая

туберкулез) этиологии

3.4. Перед дезинфекцией изделий медицинского назначения при наличии на них видимых загрязнений последние удаляют с наружной поверхности с помощью тканевых салфеток, изделие промывают в емкости с водой, пропуская достаточное количество воды через каналы. Разъемные изделия перед этим разбирают.

3.5. Промывные воды, использованные салфетки и емкости для промывания   дезинфицируют  одним   из  дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при вирусных гепатитах (в туберкулезных стационарах - режимам, рекомендованным при туберкулезе) согласно действующим инструктивно-методическим документам.

3.6. Изделия медицинского назначения полностью погружают в емкость с рабочим раствором, заполняя им с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки) полости и каналы изделий, удаляя при этом пузыри воздуха. Во избежание разбавления рабочих растворов погружаемые в них инструменты должны быть
сухими.

При дезинфекции эндоскопов и инструментов к ним используют технологию обработки, изложенную в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов» (№15-6/33 от 17.07.90 г.); «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» (28-6/3 от 09.02.88г.).

3.7. После окончания дезинфекционной выдержки изделия медицинского назначения извлекают из раствора средства, удаляя его из каналов, и переносят в емкость с питьевой водой для отмывания от остатков средства.

Отмыв осуществляют при полном погружении изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее, чем 3:1. Изделия из металлов и стекла отмывают последовательно в двух водах по 5 минут. Изделия из пластмасс и резин отмывают последовательно в двух водах по 10 минут. Гибкие эндоскопы отмывают последовательно в двух водах по 15 минут. Каналы изделий промывают с помощью шприца или водоструйного насоса в течение 3-5 минут, не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями. Изделия высушивают с помощью чистых тканевых салфеток и хранят в медицинском шкафу.

3.8. При проведении дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий, используют раствор, содержащий 1,5% средства «Лизоформин 3000» и 0,5% средства «Бланизол». Режимы приведены в табл. 3 и 4.

Изделия погружают в рабочий раствор сразу же после их применения (не допуская подсушивания), обеспечивая в момент погружения удаление видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток, смоченных указанным раствором; у изделий, имеющих каналы, последние тщательно промывают раствором с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки), заполняют им полости и каналы изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. При этом соблюдают противоэпидемические меры индивидуальной защиты. Использованные салфетки сбрасывают в отдельную емкость, затем утилизируют.

ВНИМАНИЕ! Манипуляции в открытой емкости с рабочим раствором допускается проводить не более 30 минут в день.

3.9. Рабочие растворы, используемые для дезинфекции изделий, можно применять в течение срока их годности, если их внешний вид не изменился (изменение цвета, помутнение раствора, появление налета на стенках емкостей, образование хлопьев или осадка и др.). При первых признаках изменения внешнего вида
раствор необходимо заменить.

3.10. Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование однократно протирают ветошью, смоченной в растворе средства, из расчета 200 мл/кв.м. обрабатываемой поверхности.

3.11. Уборочный материал погружают в емкость с рабочим раствором средства. После дезинфекции его ополаскивают и высушивают.

Таблица 3.

Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним), раствором, содержащим 1,5% средства «Лизоформин 3000» и 0,5% средства «Бланизол»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |

|  | Температура, °С | Время выдержки, мин |
| --- | --- | --- |
| Замачивание* при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий. |

Не менее 18

30,0

Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, при помощи ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой салфетки (каналов изделий - при помощи шприца):

- изделий простой конфигурации (не имеющих замковой части, каналов и полостей);

| - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости. | Не менее 18 |
| --- | --- |

0,5

| 1,0 |
| --- |
| Ополаскивание проточной питьевой водой. | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой. | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * на этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция.

Таблица 4.

Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой, гибких и

жестких эндоскопов, инструментов к гибким и жестким эндоскопам раствором, содержащим 1,5% средства «Лизоформин 3000» и 0,5% средства «Бланизол»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |

|  | Температура, °С | Время выдержки/ обработки, мин. |
| --- | --- | --- |
| Замачивание* изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в растворе при заполнении им полостей и каналов изделий. | Не менее 18 | 30,0 |

Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание.

Жесткие эндоскопы:

- каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой салфетки;

- каналы промывают при помощи шприца;

Гибкие эндоскопы:

- инструментальный канал очищают щеткой

- внутренние каналы промывают при помощи электроотсоса или шприца;

| - наружную поверхность моют при помощи марлевой салфетки. | Не менее 18 |
| --- | --- |

2,0

2,0

2,0

3,0

1,0

Инструменты к гибким эндоскопам:

- наружную поверхность моют при помощи щетки;

| - внутренний канал промывают при помощи шприца. | Не менее 18 |
| --- | --- |

2,0

| 1,5 |
| --- |
| Ополаскивание проточной питьевой водой. | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой. | Не нормируется | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

4.1. Стерилизацию изделий проводят в стерильных стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками, 8% (по препарату) раствором средства, имеющим умеренно повышенную температуру (40°С, 50°С).

4.2. Изделия, подлежащие стерилизации, погружают в раствор сразу же после его приготовления. Полости и каналы изделий заполняют раствором с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки). Разъемные изделия помещают в рабочий раствор в разобранном виде.

Время стерилизационной выдержки в растворе - 1 час.

4.4. Стерилизацию осуществляют по одному из указанных ниже температурных режимов:

при температуре раствора 40°С, если на протяжении всего времени стерилизационной выдержки возможно поддержание заданного значения температуры (в термостатируемых условиях);

при начальной температуре раствора 50°С, если в процессе стерилизационной выдержки температура раствора не поддерживается.

4.5. В случае применения второго режима (начальная температура раствора 50°С) стерилизацию проводят при температуре воздуха в помещении не ниже 20°С в емкостях, содержащих не менее 2 л рабочего раствора средства, при соотношении объема раствора к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 5:1. При этом допускается падение температуры раствора за время стерилизационной выдержки не ниже, чем до 35°С.

4.6. После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают стерильными пинцетами (корнцангами) из раствора средства, удаляют раствор из каналов изделий и переносят последние в стерильную емкость со стерильной питьевой водой для отмывания изделий от остатков средства.

Емкости, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132°С в течение 20 мин. Воду для отмыва изделий стерилизуют в стеклянных емкостях аналогично.

Отмыв осуществляют при полном погружении изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее, чем 3:1. Инструменты из металлов отмывают последовательно в двух водах по 5 минут. Изделия, в конструкцию которых входят полимерные материалы (кроме гибких эндоскопов), отмывают последовательно в двух водах по 10 минут. Гибкие эндоскопы отмывают последовательно в двух водах по 15 минут. Каналы изделий промывают с помощью стерильного шприца при каждом отмыве в течение 3-5 мин. (пропуская не менее 20 мл воды), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

4.7. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды, помещают в стерильную простыню, удаляют с помощью стерильного шприца или иного приспособления оставшуюся в каналах воду и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной простыней. Срок хранения простерилизованных изделий не более трех суток.

4.8. Все манипуляции в процессе стерилизации и отмыва изделий от стерилизующего средства проводят в асептических условиях.

Работу осуществляют в стерильных перчатках.

4.9. Для стерилизации изделий рабочий раствор средства используют однократно.

4.10. При стерилизации эндоскопов и медицинских инструментов к ним используют технологию обработки, изложенную в методических документах, указанных в п. 3.6.

5.  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Приготовление рабочих растворов, дезинфекцию и стерилизацию изделий и хранение растворов проводить в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, или в хорошо проветриваемых помещениях.

5.2. Емкости со средством при его хранении и использовании должны быть закрыты и открываться только по необходимости (погружение, ручная обработка, извлечение изделий).

5.3. Работа персонала со средством по режимам, оговоренным в данных методических указаниях, может осуществляться без применения средств защиты органов дыхания, но с обязательной защитой кожи рук резиновыми перчатками.

5.4. Дезинфекция поверхностей в помещениях должна проводиться в отсутствии больных.

Следует избегать попадания средства на кожу и в глаза.

5.6. Не следует допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

5.7. Средство хранить в прохладном, темном месте, отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

6.  МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

6.1. При разливе концентрата средства на большой площади и при длительном нахождении в этом помещении возможно острое отравление средством, которое выражается в раздражении слизистых оболочек глаз (жжение, резь, слезотечение, зуд, покраснение), верхних дыхательных путей (першение в горле, насморк, кашель), головокружении, затрудненном дыхании, тошноте, зуде и покраснении кожи.

Пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух. Показан прием теплого молока с питьевой содой (1 чайная ложка соды на стакан молока). При необходимости следует обратиться к врачу.

6.2. При попадании средства на кожу следует немедленно промыть это место большим количеством воды.

6.3. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей воды в течение 15 минут, затем закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.